医用超低温冰箱论证参数要求

（一）温度参数

  - 箱内温度：-40℃~-86℃可调。

  - 温度稳定性：±2℃；温度均匀性：±3℃以内。

  - 降温时间：环境25℃，设备空载时，箱内温度从室温降至 -80℃所需时间≤7h。

（二）容积规格：有效容积≥500L。

（三）控制与数据保存

  - 微电脑控制，配备LED显示屏，可显示环温及输入电压。

  - 有大容量存储空间，能实时保存箱内设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温等数据，且数据可永久保存。

  - 标配USB接口，可导出全部数据，实现数据可追溯性。

  - 配置智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态。

(四）制冷系统

  - 采用HC环保制冷剂，制冷效率高且节能环保。

  - 进口品牌压缩机≥2个，功率≤900W。

（五）报警与保护功能

  - 多种故障报警：高低温、传感器、冷凝器散热差、环温超标、断电、门开、电池电量低报警。

  - 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

  - 多重保护功能：开机延时保护（可设定时间）、显示面板密码锁功能、断电记忆功能。

(六）其他设计

  - 具有可加热平衡孔模块，满足短时间内连续开门需求。

  - 箱体后背≥2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

  - 整体声压级噪音在55 - 65分贝。